## Slide 1: Ion Chromatography의 원리와 응용
대구대학교 환경공학과
Notes: <number>

## Slide 2: Introduction
1975년 미국의 다우 화학 회사와 Bauman, Small,
Steven에 의해 고안된 기술
이온성 시료를 이온 교환 컬럼을 사용하여 분리한 후,
화학적 서프레서-전기 전도도 검출기를 사용하여
각 성분의 농도를 측정하는 기술
1
Notes: <number>

## Slide 3: What is ion chromatography?
Chromatography 기법에 의한 이온 성분의 분석
Anion: ex.) F-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-
Cation: ex.) Na+, NH4+, K+, Ca2+, Fe3+, Fe2+
2
Notes: <number>

## Slide 4: Slide 1 이온크로마토그래피의 장점
빠른 분리시간
(ex. Dionex AS4A 칼럼: 15분 내외)
높은 감도 (ppt level) 및 재연성/반복성
- Suppressor, Conductivity Detector 발달
선택성 향상
- 다양한 종류의 칼럼 개발, suppressor 기술 향상
동시 분석 및 산화수의 차이 구분
(ex. Fe(III)와 Fe(II) 구분, Cr(VI)과 Cr(III) 구분)
3
Notes: <number>

## Slide 5: Slide 2a 이온크로마토그래프 과정
Eluent/reservoir
Eluent Delivery Module
Pump
Sample Load
(Inject valve)
Guard
Column
Separation
Column
Suppressor
(MMS, SRS)
Detector
(CD, AD)
Data
(Integrator)
4
Notes: <number>

## Slide 6: Slide 2
Eluent bottle
Sample load
(Manual)
Sample load
(Auto-sampler)
Gradient
pump
Detector
(AD, CD)
Data
logging
(software)
5
Notes: <number>

## Slide 7: Slide 3a 이온크로마토그래피의 기본 원리
시료 중의 각 이온 성분:
- 컬럼 충진제에 대한 친화력이 서로 다름
- 용리 시간(retention time): 각 이온의 고유 특성
- 전기전도도 검출기(CD)의 전도도 증가: peak
용리 시간의 차이:
- 각 이온의 종류 파악: 정성분석
Peak height 또는 peak area:
- 각 이온의 농도 파악: 정량분석
6
Notes: <number>

## Slide 8: Slide 3 Basis of chromatography
Eluted slowly
Eluted with middle speed
Eluted quickly
Temporal
course
eluent
7
Notes: <number>

## Slide 9
Slide 4 Ion chromatography의 적용분야
Field | Sample | Application
Env. Pollution | Rain/River/Atmosphere/Sewerage | Ions in the sample
City water | Tap/Source water | N, Minerals
Metal/Steel | Surface treat. liquid/Cooling water | Ascorbic acid etc.
Agriculture | Fertilizer/soil/plant | Nutrients/Ions in soil
Medical | Blood/Urine | Oxalic acid etc
Cosmetic | Cosmetic/Detergent/Shampoo | Anions in cosmetic liquid
Electric power | Cooling water/Condensate | Impurity ions
Food/Beverage | Liquor/Beverage | Organic acid
Paper industry | Pulp solution-treatment water | Ions in paper etc.
8

## Slide 10: Slide 5 시스템의 구성
Suppressor
Eluent
Pump
Sample
injection
valve
Guard
Column
Separation
Column
Detector
Cell
Detector
F-
NO3-
SO42-
Cl-
NO2-
Br-
HPO42-
Pumping
Injection
Separation
Detection and recording
9
Notes: <number>

## Slide 11
Slide 5-1 General combination of IC
Sample injection ： Loop injection method
(시료주입)
Separation part ： Ion exchange separation
(시료 중 이온분리)
Detection part ： Conductivity detection
(이온성분 검출)
10

## Slide 12
Analysis starts
Waste
Sample
Eluent
To Separation part
（ＩＮＪＥＣＴ）
1
2
3
4
5
6
Slide 5-2 Loop injection method
Injection
valve
Sample
Sample load
Waste
Eluent
To Separation part
（ＬＯＡＤ）
Sample loop
1
2
3
4
5
6
11

## Slide 13
Slide 5-3 Separation mode
Ion exclusion：이온의 해리와 소수성 (hydrophobicity)
Ion pair： Reagent와의 이온 친화도
이온쌍의 소수성
Ion suppression： 특정 pH에서의 소수성
Reversed phase： 소수성
Ion exchange： 이온의 원자가와 반지름
12

## Slide 14
Slide 5-3a Mechanism of ion exchange separation
ＳＯ４２－
ＣＯ３２－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ＳＯ４２－
ＣＯ３２－
ＳＯ４２－
ＣＯ３２－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
Ｃｌ－
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
Ｃｌ－
ＨＣＯ３－
ＣＯ３２－
ＣＯ３２－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ＣＯ３２－
ＳＯ４２－
ＨＣＯ３－
Ｃｌ－
ＳＯ４２－
Ｃｌ－
ＨＣＯ３－
ＣＯ３２－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＣＯ３２－
ＣＯ３２－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
Temporal
course
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＣＯ３２－
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ＨＣＯ３－
ＳＯ４２－
ＣＯ３２－
ＣＯ３２－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
ＨＣＯ３－
Ｃｌ－
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
13

## Slide 15
Slide 5-3b Anion exchange resin (Latex type)
ＳＯ３－
ＳＯ３－
ＳＯ３－
ＳＯ３－
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
Ｎ＋Ｒ３
５μm
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
14

## Slide 16
ＣＯＯ－
ＣＯＯ－
ＣＯＯ－
ＣＯＯ－
ＣＯＯ－
ＣＯＯ－
ＣＯＯ－
ＣＯＯ－
ＣＯＯ－
ＨＰＯ３－
ＨＰＯ３－
ＨＰＯ３－
ＨＰＯ３－
ＨＰＯ３－
ＨＰＯ３－
ＨＰＯ３－
Slide 5-3c Cation exchange resin (Grafted type)
15

## Slide 17
Slide 5-3d Example of anion measurement
Column ： IonPac AG12A / AS12A Eluent ： 2.7mM Na2CO3
0.3mM NaHCO3 Flow rate： 1.2mL/min
Detection： Conductivity
(ASRS Recycle mode)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Retention time(min)
0
8
S
F-
NO3-
SO42-
Cl-
NO2-
Br-
HPO42-
16

## Slide 18
Slide 5-3e Example of cation measurement
Column : IonPac CS12A, CG12A
Eluent : 20 mM Methanesulfonic acid
Flow rate : 1.0 mL/min
Detection : Conductivity
（CSRS Recycle mode)
0
2
4
6
8
10
12
14
Retention time (min)
0
1
2
3
4
Na+
NH4+
K+
Mg2+
Ca2+
µS
17

## Slide 19
Slide 5-4 Detection mode
Electric conductivity
  대다수 이온성분의 전기전도도 측정
  가장 보편적으로 사용되는 방법
Electrochemical (전류 적정법)
  특정 조건에서 산화-환원 성분의 측정
UV-Visible photometric
  발색된 특정 성분의 흡광도(UV 또는 가시광선 영역) 분석
Fluorescence
  형광성분의 검출
18

## Slide 20
Slide 5-4a Electric conductivity
Electrode cell을 통과하는 시료의 전도도 측정
Cell을 통과하는 이온성분의 양 증가 
Conductivity 증가
대부분의 이온성분 검출 가능
solution
To Detector
Electrodes
Detection cell
19

## Slide 21
Slide 5-4b Suppressor
Conductivity detection cell 바로 전에 설치
분석 대상 이온 성분의 전도도 증폭:
Raise sensitivity !
  Na+, Cl- H+, Cl-
Background (Eluent) 전도도 감소:
Reduce noise !
  Na+, HCO3- H2CO3
Na+, OH- H2O
20

## Slide 22
Slide 5-4c Role of suppressor
Waste
Back Ground： Na2CO3 / NaHCO3
(700μS)
NaF,NaCl,NaNO3
Na2HPO4,Na2SO4
～
～
Retention time
Conductivity
NaF
NaCl
NaNO3
Na2HPO4
Na2SO4
Back Ground： Na2CO3 / NaHCO3
(700μS)
～
～
Retention time
Conductivity
HF
HCl
HNO3
H3PO4
H2SO4
Retention time
Back Ground： H2CO3 (15μS)
Conductivity
Column
Suppressor
21

## Slide 23
Slide 5-4d Equivalent conductivity list
Cation +
Ｈ＋
Ｌｉ＋
Ｎａ＋
Ｋ＋
ＮＨ４＋
Ｍｇ ２＋
Ｃａ２＋
３５０
３９
５０
７４
７３
５３
６０
ＯＨ－
Ｆ－
Ｃｌ－
Ｂｒ－
ＮＯ３－
ＰＯ４３－
ＳＯ４２－
１９８
５５
７６
７８
７１
８０
８０
Total conductivity ＝ （+） ＋  （–）
（unit：μS/M equivalent）
Anion –
22

## Slide 24
Slide 5-4e Suppressor 구조
Electrode －
Electrode ＋
Ion exchange membrane
Ion exchange membrane
Eluent screen
Regenerant screen
Regenerant screen
From column
To detection cell
drain
detection cell
or regenerant bottle
23

## Slide 25
Slide 5-4f Suppressor 원리 (음이온)
Y+
Na+
X- : Anion in the sample
Y+ : Cation in the sample
H2O
H2O
OH
Na+
Y+
H2O Na+
Y+ X- Na+ CO32-
(sample, eluent)
H+ H+ + CO32-
H+ + X-
To detector
H2CO3
H+X-
  H+ + O2
H2O
H2 + OH
H2O
Na+OH , H2
H2O , O2
waste
waste
Electrode （－）
Electrode（＋）
H+
H+
H+
H+
Cation exchange membrane
Cation exchange membrane
Pure water or
fluid from detector
24

## Slide 26
Slide 5-4g Suppressor 원리 (양이온)
H2O
H2O
  H+ + O2
H2O
H2 + OH
H2O
Waste / Exhaust
Waste
H2O SO42-
Y+ X- H+ MSA-
(sample, eluent）
OH
OH
MSA-
SO42-
X-
OH
MSA-
SO42-
X-
H+ MSA- , O2
H2O, H2
H+ + OH-
Y+ + OH-
H+
To detector
H2O
Y+OH-
X- : Anion in the sample
Y+ : Cation in the sample
Electrode（＋）
Electrode（－）
Anion exchange membrane
Anion exchange membrane
Pure water or
fluid from detector
25

## Slide 27
Slide 5-4h Suppressor recycle mode
Eluent
Pump
Inj. Valve
Column
Suppressor
Detection Cell
Waste
Back Pressure Coil
Current Supply
26

## Slide 28
Slide 5-4h-1 External mode
Pump
Column
Waste
Waste
Pure Water
Current Supply
Pressure
Inj. Valve
Suppressor
Detection Cell
Back Pressure
Coil
27

## Slide 29
Slide 5-4h-2 Chemical mode
Pump
Column
Waste
Waste
Regenerant
Pressure
Inj. Valve
Suppressor
Detection Cell
28